НОРМИ ТА ПРАВИЛА З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ТИПОВА ПРОГРАМА ІНСПЕКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

НП 306.5.101-2004

Видання офіційне

Передмова

1.	РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО	Державним комітетом ядерного регулювання України

2.	ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ	наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 листопада 2004 р. № 170

3.	ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4.	РОЗРОБНИКИ: Ю. М. Оніщук, Л. О. Голінка-Безшийко

Зміст

С.

1 Загальні положення	2

2 Терміни та визначення	3

3 Порядок проведення інспекційних перевірок	5

4 Програма проведення інспекцій	11

5 Методичні вказівки до оформлення результатів перевірки, а також порядку контролю за усуненням порушень, виявлених під час перевірки	12

Додаток 1	14

Додаток 2	15

Додаток 3	18

Додаток 4	20

Додаток 5	22

Нормативно-правовий акт "Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання" (далі – НПА) розроблено відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії", “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, з метою реалізації Указу Президента України від 06.03.01 № 155/2001 "Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України", норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Мета цього НПА полягає у сприянні ефективності, якості і продуктивності регуляторного процесу в частині здійснення нагляду в сфері використання ядерної енергії.

Об'єктом регулювання НПА має бути діяльність, пов'язана з проведенням інспекцій суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії на території України, які провадять діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

В даному НПА визначаються основні положення щодо організації і проведення інспекційних перевірок підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність в сфері використання ядерної енергії з врахуванням специфіки різних типів ДІВ; порядку оформлення результатів перевірки, а також порядку контролю за усуненням порушень, виявлених під час перевірки.

НПА являє собою методичні вказівки та рекомендації щодо системного підходу з оцінки захисту і безпеки, а саме планування інспекційних перевірок, складання планів оцінки безпеки ДІВ, оформлення результатів перевірки та контроль за усуненням порушень,  виявлених під час перевірки.

# Загальні положення

Державний нагляд у сфері використання ядерної енергії здійснюється з метою перевірки виконання підприємствами, установами організаціями, що здійснюють діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, вимог законодавства України, норм правил та стандартів з радіаційної безпеки, умов ліцензій і дозволів (далі - вимоги безпеки), забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від радіаційного впливу, спричиненого цією діяльністю та оцінки безпеки цієї діяльності.

Проведення інспекцій та аналіз їх результатів є однією із форм реалізації державного нагляду за безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання. Нормативно-правовою основою функціонування системи державного нагляду в сфері використання ядерної енергії є Конституція і закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, чинні норми, правила і стандарти з радіаційної безпеки, умови ліцензій та дозволів, розпорядчі документи Держатомрегулювання України. Державний нагляд також ґрунтується на відповідних регуляторних рішеннях Держатомрегулювання України та його територіальних органів.

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.01 № 155/2001, Держатомрегулювання України, в межах своєї компетенції, організовує і здійснює державний нагляд за:

- додержанням встановлених вимог безпеки при здійсненні діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- виконанням умов ліцензій і дозволів на право здійснення діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- додержанням вимог законодавства, норм, правил та стандартів в частині обліку та контролю ядерних матеріалів підприємствами, установами, організаціями, які використовують джерела іонізуючого випромінювання;

- забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання;

- розробкою та реалізацією заходів щодо забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю з ДІВ у випадку аварій і готовністю підприємств, організацій і установ до ліквідації їх наслідків.

В основу організації державного нагляду за радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання покладені наступні принципи:

- забезпечення захисту населення та навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного впливу установок, об'єктів з джерелами іонізуючого випромінювання;

- здійснення державного нагляду відповідно до законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов дозволів і ліцензій;

- здійснення державного нагляду за радіаційною безпекою не повинно обмежувати діяльність Ліцензіатів і перешкоджати реалізації їх відповідальності за забезпеченням безпеки цієї діяльності;

- незалежність Держатомрегулювання України при здійсненні державного нагляду від інших державних органів, а також від організацій, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії;

- відкритість та доступність інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки, яку отримано за результатами здійснення державного нагляду, якщо ця інформація не містить даних, що становлять державну чи комерційну таємницю;

- відповідність обсягів і форм державного нагляду стану потенційної небезпеки і досягнутого рівня безпеки установок, об'єктів використання джерел іонізуючого випромінювання;

- встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;

- відповідальність за стан та розвиток державного нагляду за безпекою у сфері використання ядерної енергії.

# Терміни та визначення

Державний нагляд за радіаційною безпекою при використанні джерел іонізуючого випромінювання - це діяльність Держатомрегулювання України і його територіальних органів в рамках державного регулювання радіаційної безпеки, яка включає перевірку додержання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки, умов наданих ліцензій і дозволів, включаючи примусові заходи, оцінку поточного стану безпеки цієї діяльності.

Інспекція - це одна із форм державного нагляду, яка включає перевірку діяльності суб’єкта, спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з персоналом, які проводяться вповноваженими представниками Держатомрегулювання України для оцінки і визначення відповідності установок і об'єктів з ДІВ, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам.

Інспекційна діяльність - це комплекс дій і заходів по організації і проведенню інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів і, яка спрямована на забезпечення захисту персоналу населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення, спричинених практичною діяльністю установок, об'єктів з ДІВ.

Інспекційні обстеження - це перевірки заявника, які проводяться перед видачею ліцензій на провадження діяльності в сфері використання ДІВ. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в Держатомрегулюванні України та його територіальних органах ліцензії, фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для провадження заявленого виду діяльності.

Суб’єкт діяльності в сфері використання ядерної енергії (суб’єкт діяльності) – юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи заявила про намір здійснювати діяльність в сфері використання ядерної енергії, щодо якого ЗУ “Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії” встановлені вимоги обов’язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

У Типовій програмі інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статтях 1 Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та в Додатку 11 "Норм радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

# Порядок проведення інспекційних перевірок

## Види інспекційних перевірок та специфіка їх планування

Інспекції суб’єктів діяльності, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, з питань нагляду за виконанням вимог законодавства, норм правил та стандартів з радіаційної безпеки, спрямовані на гарантування безпечного використання ДІВ, поділяються на:

Планові інспекції - це перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності суб’єктів в сфері використання ядерної енергії встановленим вимогам безпеки. Планові інспекції проводяться відповідно до інспекційних планів, розроблених для проведення інспекцій.

Під час комплексних перевірок розглядаються всі питання щодо дотримання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки суб’єктів діяльності з використання ДІВ. До участі у комплексних перевірках можуть залучатися фахівці установ і організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

Цільові інспекції - це інспекції, які регулярно проводяться з установленою періодичністю і передбачають детальну перевірку одного чи декількох питань (областей) забезпечення безпеки чи/або діяльності суб’єкта. Ці інспекції можуть проводитися комісіями в складі державних інспекторів інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України, комісіями в складі державних інспекторів територіальних органів або окремими державними інспекторами інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України чи його територіальних органів.

Оперативні інспекції - це інспекції, які передбачають детальну перевірку окремих питань забезпечення безпеки безпосередньо на робочих місцях, у підрозділах суб’єктів діяльності з метою оперативного вживання заходів по попередженню порушень вимог безпеки і усуненню виявлених недоліків. Ці інспекції організовуються і проводяться державним інспектором (групою інспекторів) за дорученням керівництва Держатомрегулювання або керівників територіальних органів Держатомрегулювання України.

Непланові інспекції це перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в результаті планових інспекцій виявляються конкретні напрямки діяльності суб’єктів або роботи, в яких встановлені недоліки в забезпеченні безпеки і які потребують детальних або періодичних перевірок. На відміну від планових інспекцій, які проводяться виключно на плановій основі, непланові інспекції можна планувати лише частково. Непланові інспекції складаються з інспекцій реагування (скарги, запити, радіаційні інциденти) та спеціальних інспекцій (за окремими дорученнями керівництва Держатомрегулювання України та його територіальних органів).

Повторні перевірки проводяться з метою контролю усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки і задокументованих в приписах або актах інспекційного обстеження.

## Організаційно - технічні вимоги до проведення інспекційних перевірок

### Для проведення перевірки керівник територіального органу Держатомрегулювання України призначає комісію (інспектора), та приймає рішення щодо необхідності інформування суб’єктів діяльності на підставі пропозицій відповідального структурного підрозділу.

До початку перевірки комісії (інспектору) необхідно визначитись з метою перевірки та ознайомитись з:

- регулюючими рішеннями (розпорядженням) свого керівництва, щодо здійснення інспекції;

- напрямками діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, що підлягають перевірці;

- технологічними процесами, що здійснюються на підприємстві і які підлягають контролю;

- результатами попередніх інспекційних перевірок діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- стану виконання умов ліцензій.

На підставі вищезазначеного готуються пропозиції керівнику територіального органу щодо необхідності повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності про проведення перевірки.

Про проведення планової перевірки необхідно письмово повідомити (поштою або факсом) або телефонограмою суб'єкта діяльності не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

Обсяг та періодичність проведення інспекцій встановлюється з урахуванням типу інспекції.

Проведенню комплексної та цільової інспекції повинна передувати ретельна підготовка з розробкою детального інспекційного плану.

### Державні інспектори при здійсненні інспекції мають право:

- вимагати надання інформації та документів, необхідних для проведення перевірки, та отримувати їх копії (ксерокопії);

- одержувати від посадових осіб суб'єкта діяльності письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки (за їх згодою);

- безперешкодно оглядати усі приміщення та обладнання, пов'язані з провадженням діяльності з ДІВ.

### Державні інспектори у своїй роботі зобов'язані:

- керуватися вимогами ядерного законодавства, нормами правилами та стандартами з радіаційної безпеки;

- об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання суб'єктом діяльності вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, ліцензійних умов та особливих умов ліцензій;

- забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої чинним законодавством, таємниці.

### Державний інспектор має бути добре обізнаний у своїй справі, проявляти професіоналізм, бути відкритим для сприйняття інформації та думок від інших, офіційним і люб'язним, його рішення повинні бути проникливими та чіткими.

## Методичні рекомендації з підготовки та проведення інспекційних перевірок

### Для проведення інспекції керівник (заступники) територіального органу Держатомрегулювання України має направити керівнику (уповноваженому представнику) суб'єкта діяльності лист-повідомлення з наступною інформацію: (додаток 1)

- загальна мета інспекційної перевірки;

- строки проведення інспекційної перевірки;

- перелік документів (за необхідності), які необхідно підготувати для інспекційної перевірки;

- перелік підрозділів суб'єкта (за наявності), які будуть залучені до перевірки;

- напрямки перевірки та перелік питань (за необхідності), які підлягають інспектуванню.

Повідомлення щодо інспекційних перевірок не направляються при проведенні інспекцій, які мають бути проведені несподівано (наприклад з фізичного захисту), а також при проведенні оперативних інспекцій (див п. 3.1).

Суб'єкт діяльності може вести журнал відвідувань представниками органів державного регулювання із зазначенням у ньому термінів та мети відвідування, посади, прізвища державного інспектора тощо. Зазначені відомості засвідчуються підписом державного інспектора.

### На об'єкті, який перевіряється, державний інспектор має виділити достатньо часу на перевірку:

- наявності та змісту проектної, організаційно - розпорядчої та облікової документації підприємства;

- наявності нормативно-технічної документації суб’єкта діяльності з питань радіаційної безпеки;

- наявності дозвільних документів та документів про виконання ліцензійних умов;

- організації та вчасного проведення підготовки та атестації персоналу з питань радіаційної безпеки;

- організації проведення робіт з ДІВ, наявності відповідних записів в облікових журналах;

- організації забезпечення і дотримання вимог радіаційної безпеки;

- організації і проведення радіаційного контролю;

- заходів щодо попередження радіаційних аварій і готовності до ліквідації її наслідків, а також на оформлення результатів перевірки.

При проведенні перевірки державний інспектор, який відвідує приміщення, де проводяться роботи з ДІВ, зберігання ДІВ та інші небезпечні об'єкти, забезпечується індивідуальним дозиметричним контролем, зокрема, індивідуальним дозиметром, а також приладом радіаційного контролю для проведення незалежних вимірювань (у разі необхідності).

## Процедура перевірки

На об’єкті проведення інспекції:

- всі члени комісії (державні інспектори) проходять необхідні інструктажі з радіаційної безпеки у порядку, встановленому відповідними інструкціями суб'єкта діяльності;

- голова комісії проводить організаційне засідання разом з керівником або відповідальними представниками адміністрації суб’єкта діяльності, який перевіряється, представляється і надає інформацію щодо питань та обсягу перевірки, представляє членів комісії. На засіданні визначається робоче місце комісії (інспектора) та відповідальна особа адміністрації суб’єкта діяльності.

### Дії державних інспекторів під час інспекції:

При проведенні інспекції суб’єкта діяльності необхідно здійснити:

- Огляд об'єкту з метою ознайомлення з його місцем розташування та специфікою використання ДІВ. Особливу увагу звернути на виконання персоналом суб’єкту діяльності посадових обов’язків.

- Огляд звітів (записів у журналах), наприклад: проведення радіаційного контролю, видача та повернення ДІВ у сховище, проведення інструктажу, перевірки знань у персоналу та інше.

- Перегляд звітів з радіаційної безпеки (вони мають відображати реальну ситуацію на об'єкті).

- Спілкування з представниками суб’єкта діяльності від рівня посадових осіб адміністрації до рівня персоналу, який виконує роботи з ДІВ. Бесіди з персоналом підрозділів, що перевіряються, проводяться для того, щоб оцінити наскільки персонал розуміє:

- важливість підтримки заходів забезпечення безпеки установок та об'єктів з ДІВ у робочому стані і наскільки персонал може приймати правильні рішення при виході їх із ладу;

- ступінь небезпеки, що несе в собі установка чи об'єкт з ДІВ як радіаційно-небезпечний об'єкт.

- Ознайомитися з технічною і організаційно-розпорядчою документацією, яка регулює питання безпечного поводження з ДІВ. Звернути увагу на наявність документів, які підтверджують спроможність підприємства відшкодувати збитки внаслідок можливих радіаційних аварій та/або наявність відповідного договору із страховою компанією.

Інспекції проводяться в присутності відповідальних осіб суб’єкта діяльності з урахуванням роз'яснень та довідок, що ними надаються.

Після закінчення роботи комісії проводиться підсумкове засідання в присутності представників адміністрації суб’єкта діяльності з метою обговорення результатів роботи комісії.

## Процедура контролю за результатами перевірки

Під час здійснення державного нагляду за дотриманням суб’єктами діяльності  вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки шляхом проведення інспекції складається два документи: припис або довідка про проведення інспекції.

### Якщо в результаті проведення інспекції було встановлено порушення вимог з безпеки складається припис відповідно до Додатку 2, який є юридичним документом і підставою для вжиття правових заходів щодо порушення вимог безпеки і контролю виконання заходів. Основною вимогою до припису є його достовірність, обґрунтованість установлених фактів порушень вимог безпеки. Відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність викладених в приписі результатів перевірки несе голова комісії, або державний інспектор, якщо інспекцію виконував один державний інспектор.

При підготовці приписів виявлені порушення необхідно проаналізувати і скомпонувати. Викладення характеру порушень і заходів по їх усуненню повинно бути конкретним, чітким і коротким із посиланням на конкретні пункти нормативних документів. У висновках необхідно зробити оцінку відповідності систем (елементів) безпеки проектній документації, вимогам норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

### Якщо в результаті проведеної інспекції не було встановлено порушень вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки складається довідка про проведення інспекції відповідно до Додатку 3.

### Результати інспекційного обстеження оформлюються актом інспекційного обстеження відповідно до Додатку 4. Акт інспекційного обстеження є підставою для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії чи дозволу.

### У терміни, встановлені у приписі або акті інспекційного обстеження, суб'єкт діяльності має повідомити про здійснення заходів по усуненню виявлених порушень виконання приписів, та надати копії підтверджуючих документів (у разі необхідності). У разі не надання інформації про виконання припису у встановлені терміни, проводиться повторна перевірка. У ході повторної перевірки може бути складений протокол про адміністративні правопорушення (форма протоколу зазначена в Додатку 5).

Державний інспектор може вести журнал обліку проведених перевірок, наданих приписів (виявлених порушень) та контролю їх виконання (форма журналу довільна).

### У разі грубого порушення норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки суб’єктом діяльності, державним інспектором, який здійснює перевірку, надається припис про заборону діяльності з ДІВ, а також повідомляється структурний підрозділ, який видав ліцензію на провадження діяльності з ДІВ.

# Програма проведення інспекцій

## Стандартна програма інспекції - план оцінки безпеки об’єктів інспектування та методичні вказівки до складання плану оцінки конкретного об’єкту інспектування з урахуванням специфіки використання ДІВ.

## Стандартний план безпеки розробляється для сприяння ефективності, якості і продуктивності регулюючого процесу, враховуючи специфіку використання ДІВ кожного окремого об’єкту. Зазначений у Додатку 6 перелік питань, які підлягають інспектуванню, не є остаточним. Зміст цього плану носить рекомендаційний характер, може бути змінений, доповнений, відкоригований відповідно до діючих норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

## Пункти плану рекомендується використовувати при складанні звітних документів перевірок (акти, приписи та інш.), зокрема при наданні приписів при виявленні порушень вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

# Методичні вказівки до оформлення результатів перевірки, а також порядку контролю за усуненням порушень, виявлених під час перевірки

## Критерії оцінки стану радіаційної безпеки на об’єкті інспектування

- задовільний стан радіаційної безпеки;

- не задовільний стан радіаційної безпеки.

## Поетапні дії з прийняття примусових заходів та порядок документального оформлення цих заходів.

Застосування заходів правового впливу за порушення норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки та умов наданих дозволів, ліцензій здійснюється відповідно до Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, “Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року №155/2001.

### Відповідно до зазначених документів Держатомрегулювання України та його територіальні органи мають право застосовувати наступні примусові заходи:

- надсилати керівникам підприємств установ та організацій, які здійснюють діяльність з використання ДІВ, обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки;

- обмежувати, припиняти чи зупиняти діяльність з ДІВ підприємств, установ, організацій;

- притягати в установленому порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні вимог ядерного законодавства;

- надсилати керівникам підприємств, установ і організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

- передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень установлених законами та іншими нормативно-правовими актами вимог щодо додержання вимог радіаційної безпеки;

- зупиняти чи анулювати дію ліцензій на провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії;

### Фактори, які беруться до уваги при визначенні примусового заходу та прийнятті рішення щодо його застосування, в кожному окремому випадку включають оцінку:

- зниження рівня безпеки в результаті порушення та складність і тривалість реалізації заходів по усуненню порушення;

- повторюваність порушення або здійснення аналогічного з меншими наслідками;

- зумисне чи випадкове порушення;

- хто виявив та повідомив про порушення (суб’єкт діяльності чи територіальний орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки);

- попередні порушення та тенденція щодо їх кількості та повторюваності.

## Поетапні дії з застосування фінансових санкцій до посадових осіб суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії застосовуються відповідно до “Кодексу України про адміністративні правопорушення”.

Додаток 1

до пункту 2.3

Державний комітет ядерного регулювання України

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення інспекційної перевірки виконання вимог ядерного законодавства і норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

N ______ 	“___”_______________ 200_ р.

1. Керівнику

(назва підприємства)

(адреса)

2. Вид перевірки

(планова, комплексна, цільова, передліцензійна та інш.)

3. Підстава

(план або окреме завдання Держатомрегулювання)

4 Мета інспекційної перевірки

5. Строки проведення інспекційної перевірки

6. Перелік документів (за необхідності), які необхідно підготувати для інспекційної перевірки

7. Перелік підрозділів, які будуть залучені до перевірки

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для перевірки, а саме:

визначити відповідальну особу від підприємства; надати приміщення, документацію, матеріали та обладнання (у тому числі транспорт), які необхідні для здійснення перевірки;

надавати необхідні довідки та письмові пояснення щодо результатів перевірки.

Керівник

(підпис)	(ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 2

до пункту 2.5.1

Форма припису

Державний комітет ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання України)

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)

Припис №_________

(найменування населеного пункту)	(дата)

Комісія Держатомрегулювання України, територіального органу, призначена наказом (розпорядженням та інш.)

(дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

в складі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції

в період з ____________ по _____________ в присутності

(дата)	(дата)

(посада, прізвище, ініціали відповідальних керівників, об’єкта, в присутності яких була проведена інспекція)

провела _________________ інспекцію

(вид інспекції)	(найменування об’єкта)

1. В період проведення інспекції було перевірено виконання 
умов виданих ________________________________________ ліцензій і

(вказати номер і дату видачі)

дозволів ______________________________________________________

(вказати номер і дату видачі)

а також виконання вимог чинного законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки в сфері використання ядерної енергії

(зазначити устаткування, прилади з ДІВ, види робіт в рамках діяльності, що підлягає

інспектуванню)

2. В період проведення інспекції на установці, об’єкті з ДІВ здійснювались види роботи

(найменування видів робіт з ДІВ:

зазначити типи ДІВ, найменування радіонуклідів, активність, кіль-ть)

3. В процесі проведення інспекції встановлено:

(зазначити порушення вимог правил, норм, стандартів з радіаційної безпеки, ліцензій і

дозволів, вимог інших документів, на відповідність яким виконувалася перевірка, з

зазначенням конкретних пунктів НПА)

4. Висновки за результатами проведеної інспекції

(коротко охарактеризувати стан виконання умов ліцензій і дозволів, вимог з безпеки,

вказати основні причини порушень, привести перелік осіб, винних в допущенні цих

порушень і притягнення до відповідальності, а також невідповідність займаним посадам,

надати оцінку стану забезпечення поточної безпеки і діяльності структурних підрозділів

Ліцензіата при здійсненні дозволених видів діяльності)

5. На основі Положень про Державний комітет ядерного регулювання, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року №155/2001 та Положення про територіальні інспекції

(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи і повне найменування

суб’єкта діяльності)

ПРИПИСУЄТЬСЯ

(вказуються терміни усунення порушень і реалізації заходів для недопущення

повторення порушень в майбутньому, необхідність розробки заходів щодо усунення

виявлених порушень, обмеження, припинення чи зупинення експлуатації, робіт,

періодичність звітності про виконання вимог припису)

6. Припис видали

(посади осіб, які підписали припис)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали припис)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали припис)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

З приписом ознайомлений і один екземпляр для виконання одержав:

(посада керівника)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

Додаток 3

до пункту 2.5.2

Форма довідки щодо проведення інспекцій

Державний комітет ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання України)

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)

Довідка №_________

(найменування населеного пункту)	(дата)

Комісія Держатомрегулювання України (територіального органу), призначена наказом, розпорядженням та інше

(дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

в складі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції

в період з ____________ по _____________ в присутності

(дата)	(дата)

(посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників установки, об’єкта, в присутності

яких була проведена інспекція)

провела _________________ інспекцію

(вид інспекції)	(назва об’єкту)

1. В період проведення інспекції було перевірено виконання умов ліцензій

(вказати підрозділ Держатомрегулювання України)

і дозволів

(вказати номер і дату видачі)

а також виконання вимог ядерного законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки в сфері використання ядерної енергії

(зазначити устаткування, системи, роботи в рамках діяльності,

що інспектувалися)

2. В період проведення інспекції на установці, об’єкті здійснювались види робіт

(найменування видів діяльності і робіт, в т.ч. стан установки, об’єкту)

3. В процесі проведення інспекції встановлено:

(привести дані, які свідчать про відповідність установок, об’єктів чи їх обладнання

вимогам правил, норм, стандартів з радіаційної безпеки, ліцензій і дозволів)

4. Висновки за результатами проведеної інспекції

(охарактеризувати стан

забезпечення безпеки при здійсненні діяльності з використання ДІВ,

виконання умов ліцензій і дозволів)

5. Довідку видали

(посади осіб, які підписали довідку)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали довідку)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали довідку)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

З довідкою ознайомлений і один екземпляр одержав:

(посада керівника)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

Додаток 4

до пункту 2.5.3

Державний комітет ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання України)

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)

Акт інспекційного обстеження №_________

(найменування населеного пункту)	(дата)

Комісія Держатомрегулювання України (територіального органу), призначена наказом, (розпорядженням, та інше)

(дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

в складі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до програми інспекційної перевірки

в період з ____________ по _____________ в присутності

(дата)	(дата)

(посада, прізвище, ініціали відповідальних керівників установки, об’єкту,

в присутності яких було проведено інспекційне обстеження)

провела інспекційне обстеження

(вид інспекції)

(найменування установки, об’єкту)

1. В період проведення інспекційного обстеження на установці, об’єкті здійснювались види діяльності (роботи)

(найменування видів

діяльності і робіт, в т.ч. стан установки, об’єкту)

2. В процесі проведення інспекційного обстеження було встановлено:

(привести факти невідповідності інформації, представленої заявником для отримання

ліцензії чи дозволу фактичному стану справ, а також факти відсутності умов для

виконання заявленої діяльності (робіт чи операцій)

3. Висновки за результатами проведеного інспекційного обстеження

(підтвердити наявність умов для виконання заявленого виду

діяльності, якщо такі умови були встановлені при проведені інспекційного обстеження,

або коротко охарактеризувати причини, які не дозволяють видати ліцензію чи дозвіл,

вказати на необхідність розробки заходів щодо усунення виявлених порушень)

4. Акт інспекційного обстеження видали

(посади осіб, які підписали акт)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали акт)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

(посади осіб, які підписали акт)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

5. З актом інспекційного обстеження ознайомлений і один екземпляр одержав:

(посада керівника)	(підпис)	(прізвище та ініціали)

Додаток 5

до пункту 3.2

| Перелік питань, які підлягають інспектуванню | Відмітка про наявність документів/виконання заходів |
| --- | --- |
| Наявність дозвільних документів (ліцензій) в сфері використання ядерної енергії (ст. 26 [1], ст. 7 [2] п. 2.1 [5]) |  |
| Наявність документів (актів, протоколів, тощо) про прийняття в експлуатацію устаткування з радіонуклідними ДІВ, або генеруючих пристроїв, а також приміщень, призначених для робіт з джерелами іонізуючого випромінювання. Відповідність видів робіт в практичній діяльності зазначеним в документах про приймання в експлуатацію. (пп. 3.1, 3.7 [8], п. 3.2 розділ 3 [6]); |  |
| Виконання вимог щодо фізичного захисту з метою запобігання несанкціонованому доступу до ДІВ: - наявність та відповідність розташування елементів фізичного захисту (паркани, грати, замки, сигналізація, тощо) з прив’язкою до плану об’єкта; - акти (висновки) рівня фізичного захисту для кожного ДІВ (п. 9-13 [3], п.11.7. [8]) |  |
| Наявність допуску до особливих робіт (використання, зберігання, організація перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання) у керівників юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності – громадян України (п. 7-9 [4]); |  |
| Наявність документів, які підтверджують реєстрацію ДІВ у Державному регістрі, своєчасне подання інформації про інші зміни (п. 2.14 [5], п. 11 [23]) |  |
| Перевірка організації й проведення підготовки персоналу з питань радіаційної безпеки: |  |
| Наявність і змістовність положення про навчання з питань радіаційної безпеки (п. 3.2 [9]) |  |
| Наявність навчальних планів та Програми навчання персоналу затверджених у встановленому порядку (п. 4.3. [9]) |  |
| Наявність програми інструктажу з радіаційної безпеки персоналу (розділ 6 [9], п. 9.6.6 [8]) |  |
| Дотримання встановленого порядку, періодичності й правильності оформлення результатів перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу (п. 3.6, 3.10, 4.1 [9], п. 9.6.6 [9] |  |
| Наявність та змістовність планів (програм) протиаварійних тренувань персоналу з питань РБ. (п. Д.5.5-Д.5.6 Додатку 5 [7]) |  |
| Дотримання встановленого порядку допуску персоналу до робіт з ДІВ: |  |
| Призначення наказами відповідальних осіб за: - дотримання норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; - створення, впровадження та функціонування системи якості робіт при використанні ДІВ; - організацію та ведення радіаційного контролю; - облік та зберігання ДІВ, збір, збереження та передачу радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства; - організацію і здійснення навчання та перевірку знань з радіаційної безпеки. (п. 2.3 [5], п. 9.5.3 [8]) |  |
| Наявність підтверджуючих документів (свідоцтв, протоколів тощо) про проходження навчання і перевірки знань з питань РБ керівника підприємства або особи відповідальної за РБ, членів постійно діючої комісії з перевірки знань з РБ, відповідальних осіб та персоналу (п. 2.4 [5], п. 3.10 [9]) |  |
| Перевірка організації й дотримання режиму радіаційної безпеки: |  |
| Наявність та змістовність інструктивно - розпорядчої документації: - Інструкції з радіаційної безпеки; - Інструкції з попередження аварії і пожежі та ліквідації їх наслідків; - Аварійних планів. (п. 2.5 [5], п. 9.5.3 [8], додаток 5 [7]); |  |
| Наявність акту (протоколу) приймання в експлуатацію приміщень, установок, призначених для робіт з джерелами іонізуючого випромінювання, в тому числі сховищ радіоактивних речовин, відповідність вимогам змісту цих документів (п. 3.7 [8]). |  |
| Наявність діючої системи якості (настанови з якості) стосовно використання джерел іонізуючого випромінювання (п. 2.1, 2.3 [5]). |  |
| Наявність комісії, призначеної наказом підприємства, з проведення інвентаризації ДІВ, акти щорічної інвентаризації ДІВ (п. 10.14-10.15 [8]). |  |
| Наявність фінансових можливостей відшкодування збитків від аварій, що можуть статися під час діяльності, власними коштами або за рахунок страхових компаній (п. 2.1 [5]). |  |
| Перелік радіометричної апаратури, відомості про метрологічну атестацію та повірку приладів РК, акредитація служби РК, атестацію методик виконання вимірювань (ст. 9 (2) [24], п. 3.4, розділ 3 [5]). |  |
| Наявність атестованої в органах Держстандарту України лабораторії на право виконання вимірювань методик на право виконання відповідних вимірювань (ст. 10 (1, 2, 3) [24]). |  |
| Виконання вимог щодо поводження з ДІВ закритого типу, термін експлуатації яких закінчився, наявність підтверджувальних документів (договір, паспорт на захоронення, документи про подовження терміну експлуатації ДІВ, та інші) (п. 3.8 [5], п. 8 [25]). |  |
| Наявність документів, узгоджених з органами державного регулювання, щодо встановлення контрольних рівнів на підприємстві (п. 5.7 [7], п. 3.3.4 [5]) |  |
| Наявність і повнота програми радіаційного контролю, затвердженого керівником підприємства і погодженого з регулюючими органами, та відповідність нормам і вимогам ведення обліку та реєстрації результатів радіаційного контролю, система індивідуального дозиметричного контролю (ст. 13 [26], п. 14.2.4, 14.5 [8], п. 5.2 [7]): - об’єкти контролю (місця розміщення ДІВ з вказівкою місць проведення вимірів у місцях проведення робіт з ДІВ, сховищах ДІВ і т. д.); - вид контролю (вимірювані фізичні величини: потужність дози, щільність потоку іонізуючих частинок); - засоби радіаційного контролю, в тому числі індивідуального (радіометричні, дозиметричні прилади, методики виконання вимірів); - періодичність контролю (по кожному об’єкту, фізичній величині). |  |
| Наявність спеціально обладнаного сховища для зберігання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання (п. 10.22-10.30, 10.17 [8]). |  |
| Виконання вимог щодо влаштування сховищ, а саме наявність: пристроїв (ніші, колодязі, сейфи тощо) з виразним маркуванням на дверцятах секцій та упаковках де зазначено найменування радіоактивної речовини, що зберігається, та її активність, наявність у особи відповідальної за зберігання ДІВ, карти-схеми розміщення ДІВ у сховищі (п. 10.24, 10.25 [8]). |  |
| При перевезенні РМ необхідна наявність: - Ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів (ст. 7 [2]), - Програми радіаційного захисту (п. 3.1 [27]); - Підготовленого персоналу для виконання такого виду робіт (п. 3.3 [27]); - Проведення індивідуального дозиметричного контролю та/або дозиметричного контролю робочих місць, та наявність відповідно оформлених документів (протоколів, актів, записів в журналах та інше) (п. 3.5 [27]); - Програми забезпечення якості стосовно діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (п. 3.10 [27]). |  |

5.2 Методичні вказівки до складання плану оцінки конкретного об’єкту інспектування з урахуванням специфіки використання ДІВ (перелік додаткових питань)

Закриті радіонуклідні ДІВ:

| Проведення контролю герметичності ДІВ відповідно до об’єму і періодичності, встановлених технічною документацією на джерело, неможливість використання закритих ДІВ після закінчення паспортного терміну експлуатації або порушення його герметичності (п. 11.2 [8], п. 8 [25]); |  |
| --- | --- |
| Наявність підтверджувальних документів, які свідчать про здійснення контролю герметичності джерел відповідно до об’єму і періодичності встановлених технічною документацією на ці ДІВ (п. 11.15 [8]). |  |
| Обладнання приміщень, де проводяться роботи з ДІВ системами блокування, сигналізації, телевізійного контролю та інше (п. 5.14-5.15 [27]). |  |
| Наявність знаків радіаційної небезпеки на обладнанні, контейнерах, установках, транспортних засобах, приміщеннях призначених для робіт та зберігання ДІВ (п. 1.7 [17]). |  |
| Наявність підтверджувальних документів стосовно проходження медогляду, навчання, перевірки знань, інструктажу та допуску до робіт персоналу (п. 1.8, 1.9-1.13 [17]). |  |
| Виконання вимог щодо отримання, обліку, видачі ДІВ, призначення відповідальної особи, проведення щорічної інвентаризації ДІВ на підприємстві, передача відпрацьованих ДІВ на спеціалізовані підприємства по поводженню з РАВ (п. 2.1-2.7 [17]). |  |
| Виконання вимог щодо тимчасового зберігання ДІВ в польових умовах, наявність транспортних або переносних контейнерів, закритого кузову транспортного засобу та інше, наявність на зовнішніх місцях зберігання ДІВ знаку радіаційної небезпеки (п. 3.20, 3.17 [17]). |  |
| Проведення радіаційного контролю на об’єкті (місця проведення робіт, зберігання ДІВ, проведення індивідуального контролю персоналу, наявність підтверджувальних документів, відповідні записи в журналах,) (п. 6.3, 6.4, 6.5 [17]). |  |
| Наявність погоджених з органами Держсанепідслужби МОЗ України контрольних рівнів потужності дози гамма-, рентгенівського випромінювання і щільності потоків нейтронів, а також дози зовнішнього опромінення персоналу (п. 6.6 [17]). |  |
| Наявність програми (регламенту) радіаційного контролю, Положення про службу РК (особу відповідальну за РК), затверджених керівником підприємства і погоджених з органами Держсанепідслужби, перевірка знань у персоналу служби РК, ведення журналу обліку результатів всіх видів радіаційного контролю (п. 6.9-6.12 [17]). |  |

Генеруючі пристрої (від 15-100 кВ)

| Прийняття комісією в експлуатацію приміщень та установок з генеруючими пристроями, наявність акту про прийняття в експлуатацію (п. 1.7, 1,8 [18]). |  |
| --- | --- |
| Виконання вимог щодо використання генеруючих пристроїв, а саме: - Направлення випромінювання у бік землі чи у бік де немає людей; - Розташування джерела якнайдалі від обслуговуючого персоналу та інших осіб; - Обмеження часу перебування персоналу поблизу джерела; - Застосування пересувних огороджень, захисних екранів і засобів індивідуального захисту (п. 11.11-14.11.7 [8]). |  |
| Наявність “Інструкції з радіаційної безпеки” і “Інструкції по попередженню аварії та пожежі та ліквідація їх наслідків” та їх змістовність (п. 1.11, 1.12 [18]) |  |
| Проходження персоналом категорії А медогляду (п. 1.13 [18]) |  |
| Проведення навчання перевірки знань (не рідше 1 разу в рік) та інструктажу (не менше 2 разів в рік за умови виконання тих же робіт) персоналом категорії А, наявність відповідних записів в журналах обліку (п. 1.15 [18]). |  |
| Виконання вимог щодо влаштування приміщень де знаходяться генеруючі пристрої: ширина проходу не менше 1,5 м; відстань від установок до теплових, водопровідних сіток – 1,5 м; відстань від установок до стін – 1,0 м; розміри приміщення апаратної мають бути такими щоб вільна площа складала не менше половини від загальної площі; площа приміщення на 1 апарат має бути не менше 10 м2; фотолабораторії 9 м2 на одне робоче місце; приміщення обробки результатів 9 м2, але не менше 10 м2 при одному робочому місці (п. 2.2, 2.3 [18]). |  |
| Наявність примусової вентиляційної системи з двократним повітрообміном в приміщеннях з генеруючими пристроями. (п. 2.6 [18]). |  |
| Виконання вимог щодо безпечної експлуатації генеруючих пристроїв (розділ 3 [18]). |  |
| Наявність системи радіаційного контролю за радіаційною обстановкою в приміщеннях, де проводяться роботи з генеруючими пристроями, служба РК (за необхідності), особа, відповідальна за РК, положення про службу РБ, погоджене у встановленому порядку (п. 4.3 – 4.8 [18]). |  |
| Наявність відповідної дозиметричної апаратури, що має нижній поріг чутливості не вище 0,1 мР/г (0,03 мкР/с), при енергії від 15 кеВ, для контролю ефективності захисту установок в робочому режимі та 1,0 мР/г (0,3 мкР/с), при енергії від 6 кеВ для контролю опромінення персоналу при налагоджуванні установки, юстировочних роботах (п. 4.13, 4.14 [18]). |  |

Радіоізотопні прилади радіаційного контролю (РІП)

| Наказ про віднесення персоналу до категорій А та Б (п. 1.7.1, 1.7.2 [13]); |  |
| --- | --- |
| Облік РІП та контроль за забезпеченням радіаційної безпеки при їх експлуатації (п. 1.8 [13]); |  |
| Забезпечення радіаційної безпеки при отриманні, обліку, зберіганні і транспортуванні РІП в залежності від групи небезпеки ДІВ в РІП, забезпечення збереженості РІП, заходи щодо збереженості РІП, які тимчасово не працюють або виводяться з експлуатації. (розділ 3 [13]). |  |
| Забезпечення вимог до розміщення та безпечної експлуатації РІП (розділ 4 [13]): - Наявність документації про приймання РІП в експлуатацію (п. 4.7 [13]); - Проведення технічного обслуговування РІП, наявність допуску до робіт з ДІВ у осіб, які виконують установку, наладку та перезарядку РІП (п. 4.4 [13]); - Наявність протоколу результатів дозиметричного контролю, який проводиться при установці і налагоджуванні РІП (п. 4.4, 4.5, 4.6 [13]). |  |
| Організація та проведення радіаційного контролю за використанням РІП (п. 6.1 [13]). |  |
| Проведення профілактичних оглядів РІП та наявність відповідних записів у журналі обліку (п. 6.2, 6.3 [13]). |  |
| Наявність Аварійного плану та його змістовність (перелік можливих радіаційних інцидентів при експлуатації РІП, заходи по їх ліквідації) (розділ 5 [13]). |  |

Радіоізотопна дефектоскопія

| Наявність журналу обліку надходження дефектоскопів на підприємство, інформація про проведення перезарядки дефектоскопів (дата, назва організації, яка проводила, відмітка про виконання роботи та інш.) (п. 1.5 [14]). |  |
| --- | --- |
| Наявність наказу про призначення відповідальної особи за зберігання, облік, робочий стан, безпечне поводження з дефектоскопами та інш. (п. 1.6 [14]). |  |
| Наявність знаку радіаційної небезпеки та маркування із зазначенням радіонукліду та активності на поверхні радіаційної головки, контейнера і зовнішньої упаковки транспортного пакувального комплекту дефектоскопу (п. 2.16 [14], п. 4.5 [28]). |  |
| Наявність затверджених у встановленому порядку інструкцій з радіаційної безпеки, організації, об’єму і порядку проведення радіаційного контролю, заходи по попередженню аварій та ліквідації їх наслідків (п. 3.2 [14]). |  |
| Проведення інструктажу з експлуатації РІП та ведення журналу інструктажу (п. 3.3 [14]) |  |
| Перевірка виконання вимог п. 3.8-3.15 [14] при виконанні дефектоскопічних робіт в цехах на відкритих площадках і в польових умовах, а саме: - встановлення і позначення радіаційно-небезпечної зони; - ведення протоколу умов проведення робіт; - встановлення знаків радіаційної небезпеки та інше. |  |
| Виконання вимог щодо проведення зарядки та перезарядки гамма-дефектоскопів (п. 4.1- 4.12 [14]): - виконання робіт підприємствами, які мають відповідний дозвіл на проведення таких робіт, - обов’язкова присутність відповідальної особи за радіаційну безпеку та проведення постійного радіаційного контролю при виконанні зарядки та перезарядки гамма-дефектоскопів; - всі роботи з ДІВ виконуються тільки дистанційними приладами; - обов’язкове проведення радіаційного контролю забруднення внутрішніх поверхонь апарату після вилучення ДІВ; - допуск до робіт з зарядки та перезарядки дефектоскопів осіб, які пройшли спеціальну підготовку та тренування. |  |
| Наявність акту про прийняття в експлуатацію приміщень для проведення дефектоскопічних робіт (п. 5.2-5.3 [14]). |  |
| Наявність дефектоскопічних лабораторій в закладах, де постійно проводяться дефектоскопічні роботи, та відповідність приміщень цієї лабораторії (п. 5.5, 5.8, 5.9 [14]). |  |
| Наявність приміщень для зберігання переносних гамма-дефектоскопів, а також окремих приміщень для проведення перезарядки і ремонту переносних дефектоскопів, фотокімната, приміщення для персоналу та зберігання плівок (п. 5.9 (в, г), 5.10, 5.22, 5.11 [14]). |  |
| Наявність в приміщеннях для зберігання джерел в переносних дефектоскопах колодязів, ніш, сейфів з захисними кришками та підйомними засобами (п. 5.22 [14]). |  |
| Наявність внутрішніх інструкцій про порядок видачі, зберігання і збереженості дефектоскопів, ведення журналів обліку видачі і приймання кожного дефектоскопа (п. 5.25 [14]). |  |
| Наявність знаків радіаційної небезпеки на місцях постійного або тимчасового зберігання дефектоскопів (п. 5.28 [14]). |  |
| Організація систематичного радіаційного контролю: положення про службу радіаційного контролю, особи відповідальної за РК; наявність необхідних приладів РК, виконання вимог щодо об’єму та періодичності РК, проведення індивідуального дозиметричного контролю, наявність необхідних приладів (п. 6.1 – 6.12 [14]). |  |

Потужні ізотопні бета-установки (500 – 10000 Ки)

| Наявність документів (актів, протоколів тощо) стосовно прийняття в експлуатацію ізотопних установок (п. 1.6, 1.7 [19]). |  |
| --- | --- |
| Виконання вимог до розміщення бета-установок 1-3 категорій (розділ 2 [19]). |  |
| Наявність систем блокування і сигналізації, які попереджають про можливість опромінення персоналу і пошкодження випромінювача, наявність пожежної сигналізації (п. 5.1-5.8 [19]). |  |
| Наявність автономної вентиляції, розрахованої виходячи з суми радіаційних і нерадіаційних факторів, з врахуванням можливості розгерметизації джерел (п. 6.1-6.2 [19]). |  |
| Наявність служби радіаційної безпеки, регламенту радіаційного контролю, реєстрації результатів радіаційного контролю в журналах (п. 9.1-9.6 [19]). |  |
| Систематичне проведення профілактичних оглядів установок і проведення ремонтно-профілактичних робіт, встановлених інструкціями з експлуатації, забезпечення служби РБ необхідними засобами РК для проведення комплексу вимірювань.(п. 9.7-9.9 [19]). |  |

Потужні ізотопні гамма- установки (більше 500 Ки)

| Наявність актів приймання установок в експлуатацію (п. 2.7 [15]), наявність результатів проведеного контролю ефективності захисних споруд, зареєстрованих в акті приймання в експлуатацію установки (п. 4.9 [15]). |  |
| --- | --- |
| Наявність діючих посадових інструкцій персоналу установок, проходження персоналом медогляду, перевірки знань з РБ, переліку осіб, затверджений адміністрацією підприємства (п. 2.18 [15]). |  |
| Наявність необхідної кількості систем блокування вхідних дверей в робочу камеру, наявність звукової і світової сигналізацій в робочій камері, наявність сигналізації на пульті (п. 5.2 [15]). |  |
| Наявність та відповідність вимогам вентиляції в приміщеннях де знаходяться установки (розділ 3 [15]) |  |
| Проведення завантаження (розвантаження, заміни) джерел в установці спеціалізованим підприємством, персонал має бути спеціально навченим і мати узгоджену в установленому порядку інструкцію з технології проведення робіт і радіаційної безпеки (п. 7.8 [15]) |  |
| Наявність регламенту радіаційного контролю, служби радіаційної безпеки та виконання основних напрямків контролю: - контроль за радіаційною обстановкою та індивідуальним опроміненням персоналу; - організація і контроль за проходженням персоналом ввідного та періодичного інструктажу; - організація та контроль за проходженням персоналом медичних оглядів; - складання планів та річних звітів про роботу служби радіаційної безпеки (п. 8.1-8.2 [15]) |  |
| Здійснення службою радіаційної безпеки контролю за: - рівнем зовнішнього опромінення на робочих місцях; - ефективністю захисту; - радіоактивним забрудненням окремих (контрольних) ділянок робочих поверхонь та обладнання не рідше 1 разу в квартал; |  |
| - радіоізотопної чистоти опроміненої промислової продукції; - радіоактивного забруднення води в басейнах; - підтримання в робочому стані систем блокування та сигналізації (п. 8.5 [15]). |  |
| Забезпечення персоналу установок індивідуальними дозиметрами, а також аварійними дозиметрами (п. 8.7-8.8 [15]). |  |
| Вжиття заходів по попередженню радіаційних аварій та ліквідації їх наслідків, при проведенні робіт на установці (розділ 9 [15]). |  |

Перелік нормативно-правових актів,
на які є посилання у Додатку 5

- Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, затверджений 08.02.1995 за № 39/95-ВР.

- Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, затверджений 11.01.2000 за № 1370-ХІУ.

- “Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625.

- “Порядок проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471.

- Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

- Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 979/7266.

- Державні гігієнічні нормативи “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97).

- Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені наказом МОЗ України від 02.02.05. № 54, зареєстровані в Мін’юсті України 20.05.05 за № 552/10832.

- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом державного комітету з нагляду за охороною праці 26.01.05 № 15, зареєстроване в Мін’юсті України 15.02.05 за № 231/10511.

- ГОСТ 16140-84 “Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия”.

- ГОСТ 12.2.034-78 “Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования к радиационной безопасности”.

- ГОСТ 25113-86 “Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия“.

- Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов, 1978 г.

- Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии, 1974 г.

- Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок,1975 г.

- Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов, 1986г.

- Санитарные правила работы c закрытыми радиоизотопными источниками ионизирующего излучения при радиометрических исследованиях разрезов буровых скважин, 1983 г.

- Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения, 1990 г.

- Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бетта-установок, 1973 г.

- Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации, 1991 г.

- Правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте изделий медицинской техники, 1982 г.

- Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях, 1983 г.

- Постанова КМУ від 04.0897 № 847 “Про створення Державного регістру ДІВ”.

- Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

- ГОСТ 27212-87 “Источники закрытые радионуклидные”.

- Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.

- ПБРМ-2001 “Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів”.

- ГОСТ 23764-79 “Гамма-дефектоскопы. Общие технические требования”.

Це не є регулюючими вимогами, але інколи непрямо може свідчити про виконання вимог норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки на об’єкті.

Це допоможе інспектору отримати необхідну інформацію для оцінки стану радіаційної безпеки.